Gegenvorschlag zum Lehrhandbuch

# „Zuverlässigkeit von Röntgensystemen“

Das Röntgensystem als System of Systems – Leitidee, Gliederung und Regeln für Version 02

| Angabe | Inhalt |
| --- | --- |
| Bezug | Lehrhandbuch V01 vom 8. Oktober 2026 (66 Seiten, 20 Kapitel, Anhänge A–D) |
| Stand | Gegenvorschlag V01, 9. Oktober 2026 – Arbeitsentwurf |
| Verantwortlich | Dr. rer. nat. Thorsten Ergler |
| Zweck | Strukturvorschlag und Überarbeitungsauftrag für V02; ersetzt nicht die Freigabe von Inhalten |

Kennzeichnung in diesem Dokument. [F] belegte Tatsache mit Quellenschlüssel · [E] Einschätzung bzw. Vorschlag des Gegenvorschlags · [L] didaktische Lehrannahme. Quellenschlüssel S01 ff. verweisen auf Abschnitt 9; Q/N-Schlüssel auf das Literaturverzeichnis von V01.

# 1 Kurzfassung

Der Gegenvorschlag behält den methodischen Kern von V01 bei und ändert den Gegenstand: Bewertet wird nicht eine Komponente und auch nicht ein einzelnes Gerät, sondern eine Fähigkeit, die erst im Zusammenwirken mehrerer eigenständiger Systeme entsteht – die Untersuchung mit diagnostisch verwendbarem Bild. Das Röntgensystem wird damit als System of Systems (SoS) beschrieben. Konstituierende Systeme erscheinen als Black Boxes mit Einsatzvertrag und Evidenz; ein Katalog komponentenspezifischer Ausfallmechanismen ist bewusst nicht Gegenstand.

| Änderung | Kern | Abschnitt |
| --- | --- | --- |
| Leitidee SoS | Fähigkeit als Bezugsgröße; Verantwortungszonen A/B/C; Konfigurationsraum statt festes Produkt; emergente Fehler als eigene Klasse | 2 |
| Gliederung | 21 Kapitel in sechs Teilen: 3 neu, 4 umgebaut oder zusammengeführt, 11 erweitert, 2 weitgehend übernommen, 1 neu zugeschnitten | 3 |
| Methodische Lücken | Vorhersage (SN 29500, IEC 61709), Zuverlässigkeitswachstum, reparierbare Systeme (MCF, NHPP), Nachweis mit Ausfällen, Lipson, Vorkenntnis, weitere Beschleunigungsmodelle, Common Cause, STPA | 4, 5 |
| Normativer Rahmen | IEC 60601-1 (erwartete Lebensdauer, wesentliche Leistungsmerkmale), IEC 80001-1, IEC 81001-5-1, MDR-PMS, ISO/IEC/IEEE 21839 ff. | 4.2 |
| Durchgehende Fallstudie | Sechs Fehlerpfade über alle Zonen statt eines einzigen Schnittstellenfalls | 6 |
| Querschnittsregeln | Inline-Quellen nur aus eingesehenen Dokumenten, verbindliche Terminologie, Stil-, Satz- und Abbildungsregeln | 7 |

Korrektur meiner Review-Bewertung [E]. Unter der SoS-Leitidee ist der Schnittstellenfall „veralteter Bereitschaftsstatus“ als Lehrbeispiel richtig gewählt – emergente Fehler an Schnittstellen sind gerade das Charakteristikum eines SoS. Das eigentliche Defizit von V01 ist nicht fehlende Röhrenphysik, sondern dass die SoS-Sicht nirgends explizit eingeführt wird: Systemgrenze, Verantwortungszonen, unabhängige Lebenszyklen und Konfigurationsraum bleiben implizit.

# 2 Leitidee: Das Röntgensystem als System of Systems

## 2.1 Begriff und Merkmale

Ein System of Systems ist eine Menge von Systemen, die zusammenwirken, um eine Fähigkeit bereitzustellen, die keines der konstituierenden Systeme allein erbringen kann [F, S01, S03]. Maier hat fünf Merkmale formuliert, an denen sich ein SoS von einem großen monolithischen System unterscheidet [F, S04]. Für die Zuverlässigkeitsbewertung hat jedes Merkmal eine konkrete Folge:

| Merkmal [S04] | Bedeutung | Folge für die Zuverlässigkeitsbewertung [E] | Beispiel im Röntgenkontext |
| --- | --- | --- | --- |
| Operative Unabhängigkeit | Konstituenten erfüllen auch allein eigene Zwecke | Ausfall wird an der Fähigkeit definiert; ein Konstituent kann „funktionieren“, während die Fähigkeit fehlt | Detektor in mehreren Räumen nutzbar; PACS bedient viele Modalitäten |
| Managementbezogene Unabhängigkeit | Konstituenten haben eigene Eigentümer, Budgets, Releasezyklen | Evidenz ist nicht überall selbst erzeugbar; Annahmen, Verträge und Feldbeobachtung ersetzen Prüfung | Klinik-IT, Netzwerk und Stromversorgung liegen beim Betreiber |
| Evolutionäre Entwicklung | Konstituenten ändern sich unabhängig voneinander | Aussagen gelten für einen Konfigurationsraum, nicht für ein festes Produkt | Betriebssystem-Patch, PACS-Upgrade, neue Detektor-Firmware |
| Emergentes Verhalten | Fähigkeiten und Fehler entstehen erst im Zusammenwirken | Eigene Fehlerklasse; Schnittstellen-, Sequenz- und Steuerungsanalysen (STPA) neben FMEA | Veralteter Bereitschaftsstatus, falsche Detektorzuordnung |
| Geographische Verteilung | Konstituenten sind räumlich bzw. über Netze verteilt | Kommunikation, Zeitbezug und Synchronisation werden Zuverlässigkeitsgrößen | Funkstrecke zum Detektor, Remote Service |

## 2.2 SoS-Typ

ISO/IEC/IEEE 21841 unterscheidet gelenkte (directed), anerkannte (acknowledged), kollaborative (collaborative) und virtuelle (virtual) SoS [F, S03]. Aus Herstellersicht ist das Röntgen-SoS überwiegend anerkannt: Es gibt ein SoS-Ziel und Verantwortliche, die Konstituenten behalten aber eigene Ziele und Lebenszyklen. Die Einbindung in die Klinik-IT hat kollaborativen Charakter, weil der Hersteller dort nur über Schnittstellenvereinbarungen wirkt [E]. Diese Einordnung bestimmt, welche Evidenz überhaupt erzeugt werden kann – sie gehört deshalb an den Anfang jedes Zuverlässigkeitsplans.

## 2.3 Ebenenmodell und Verantwortungszonen

[Bild 1: SoS-Ebenenmodell – grafische Fassung in der PDF- bzw. Word-Version „Claudexyz“ aus dem Chat]

Bild 1 Röntgen-SoS mit Mission Thread „Untersuchung abschließen“ (Schritte 1–6) und Verantwortungszonen. Eigene Darstellung [E], vorgeschlagen als neues Schaubild in Kapitel 2.

| Zone | Typische Konstituenten | Einfluss des Herstellers | Evidenzform |
| --- | --- | --- | --- |
| A – eigene Entwicklung | Steuerung, Workstation-Software, Systemintegration | Gestaltung und Prüfung | Eigene Analysen, Tests, Feldauswertung |
| B – Zulieferung | Detektor, Strahler, Generator, Zukaufsoftware | Spezifikation, Auswahl, Einsatzbedingungen | Übernommene Evidenz mit Einsatzvertrag und gezielten Ergänzungen (V01 Kap. 11) |
| C – Betreiberumgebung | RIS/KIS, PACS, Netz und WLAN, Strom, Klima, Bedienpersonal | Nur über Anforderungen, Dokumentation und Schnittstellenvereinbarungen | Dokumentierte Annahmen, Robustheit gegen Verletzung der Annahmen, Feldbeobachtung; Rollen nach IEC 80001-1 [S11] |

## 2.4 Behandlung von Komponenten

Eine Komponente erscheint in V02 ausschließlich als konstituierendes System mit einem Einsatzvertrag. Der Vertrag beschreibt fünf Punkte [E]:

- Funktion und Leistungsgrenzen an der Schnittstelle, einschließlich degradierter Zustände

- Einsatz- und Lebenszyklusprofil, das der Konstituent im SoS tatsächlich erlebt

- Ausfallarten aus Sicht des SoS (fehlt, falsch, verspätet, veraltet, degradiert)

- Vorliegende Evidenz mit Gültigkeitsbereich und Annahmen

- Änderungs- und Rückmeldeweg (Versionen, Feldbefunde)

Physics of Failure bleibt als Methode erhalten (Kapitel 11 der neuen Gliederung) mit einem generischen Katalog von Mechanismusmodellen. Röntgenspezifisch wird das Handbuch über Fähigkeit, Nutzungsprofile, Schnittstellen und normativen Rahmen – nicht über eine Bauteilenzyklopädie.

## 2.5 Zuverlässigkeitsgrößen auf SoS-Ebene

V01 definiert den Ausfall an einer Funktion. V02 ergänzt Kenngrößen auf Ebene der Fähigkeit. Die Definitionen sind Vorschläge [E]; Zielwerte werden aus Produktanforderungen abgeleitet.

| Kenngröße | Vorgeschlagene Definition | Bezug |
| --- | --- | --- |
| Abschlussquote | Anteil begonnener Untersuchungen, die ohne technisch bedingten Abbruch mit verwendbarem, korrekt zugeordnetem Bild im Archiv bestätigt werden | Missionszuverlässigkeit je Untersuchung |
| Technisch bedingte Wiederholungsrate | Wiederholungsaufnahmen mit technischer Ursache je 1.000 Untersuchungen | Verknüpfung mit Bildqualität und Dosis |
| Ereignisrate | Mittlere kumulierte Ereignisse je System über Betriebs- oder Kalenderzeit (MCF) | Reparierbares System, Kap. 19 |
| Operative Verfügbarkeit | Anteil der vorgesehenen Betriebszeit, in der die Fähigkeit nutzbar ist, inklusive Logistik- und Wartezeiten | Abgrenzung zur intrinsischen Verfügbarkeit in V01 Kap. 9 |
| Zeit in Rückfallebene | Anteil der Betriebszeit im degradierten Betrieb, z. B. lokale Pufferung bei nicht erreichbarem Archiv | Resilienz, Kap. 7 und 17 |
| Wiederherstellungszeit | Zeit bis zur Wiederherstellung der Fähigkeit, getrennt nach lokal, remote und Vor-Ort-Service | Instandhaltbarkeit |

# 3 Vorgeschlagene Gliederung für V02

Status: neu – nicht in V01 enthalten; umgebaut – Inhalte aus V01 neu geordnet oder zusammengeführt; erweitert – V01-Kapitel bleibt Kern, Ergänzungen nach Abschnitt 4; übernommen – nur redaktionelle Überarbeitung.

| Kapitel | Inhalt | V01 | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Teil I Grundlagen und SoS-Kontext |  |  |  |
| 1 Begriffe der Zuverlässigkeit | Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Dependability, Resilienz; Fähigkeit gegenüber Funktion; verbindliche Begriffstabelle | K1 | erweitert |
| 2 Das Röntgensystem als System of Systems | Merkmale, SoS-Typ, Ebenenmodell, Verantwortungszonen, Kenngrößen der Fähigkeit (Abschnitt 2) | – | neu |
| 3 Lebenszyklen, Rollen und Verantwortungsgrenzen | Unabhängige Lebenszyklen der Konstituenten; Hersteller, Zulieferer, Betreiber; Übergaben | K2 | umgebaut |
| 4 Normativer und regulatorischer Rahmen | Zuordnung Norm zu Kapitel; erwartete Lebensdauer, Risikomanagement, IT-Netz, Security, PMS | – | neu |
| Teil II Modellierung |  |  |  |
| 5 Fähigkeiten, Missionen und Nutzungsprofile | Mission Threads über Konstituenten; Nutzungsuhren je Ebene; Profile aus Felddaten | K4 | erweitert |
| 6 Grenzen, Schnittstellenverträge und Abhängigkeiten | Rekursive Grenzen; Annahme-Garantie-Verträge; Abhängigkeiten einschließlich Betreiberressourcen | K3, K5 | umgebaut |
| 7 Architektur, MBSE und Konfigurationsraum | Sichten, gemeinsame Ressourcen, Rückfallebenen; Versions- und Variantenraum | K6 | erweitert |
| 8 Zuverlässigkeitsziele über Ebenen | Ziel auf Fähigkeitsebene; Allokation; Budgets; Nachweisbarkeit | K7 | erweitert |
| Teil III Analyse |  |  |  |
| 9 FMEA über Ebenen | Funktional, Schnittstelle, Konstituent; Verknüpfung mit ISO 14971 | K8 | übernommen |
| 10 Kombinationen, gemeinsame Ursachen, emergentes Verhalten | FTA, RBD, Markov; Common-Cause-Modelle; STPA als Ergänzung | K9 | erweitert |
| 11 Physics of Failure als Methode | Generischer Katalog von Mechanismusmodellen; Reserven; Derating; DoE | K10, Teile K12 | umgebaut |
| 12 Zuverlässigkeitsvorhersage und ihre Grenzen | SN 29500, IEC 61709, FIDES; Einsatz für Allokation und Vergleich, nicht als Nachweis | – | neu |
| Teil IV Nachweis |  |  |  |
| 13 Evidenz konstituierender Systeme | Einsatzvertrag, Übernahmeentscheidung, generische Prüfmatrix; Evidenz für nicht beherrschte Konstituenten | K11, K12 | umgebaut |
| 14 Software, Firmware, Updates und KI-Funktionen | Unabhängige Evolution, Kompatibilität, Update als Änderung, Wachstumsmodelle, Leistungsdrift | K13 | erweitert |
| 15 Lebensdauerstatistik | Wie V01, ergänzt um Maximum Likelihood, dreiparametrige Weibullverteilung, Konfidenzgrenzen | K14 | übernommen |
| 16 Nachweisplanung | Erfolgslauf, Nachweis mit Ausfällen, Lipson, Vorkenntnis, Beschleunigung, Nachweiserfolgswahrscheinlichkeit | K15 | erweitert |
| 17 SoS-Integration und Verifikation | Mission-Thread-Tests, kombinatorische Konfigurationsauswahl, Interoperabilität, Fehlerinjektion an Zone C | K16 | erweitert |
| 18 Freigabe im Konfigurationsraum | Evidence Matrix je Konfigurationsumschlag; Änderungen fremder Konstituenten | K17 | erweitert |
| Teil V Betrieb und Lernen |  |  |  |
| 19 Feldbeobachtung reparierbarer Systeme | Nenner, Kohorten, MCF, NHPP, Telemetrie, Verknüpfung mit PMS | K18 | erweitert |
| 20 Ursachenanalyse, FRACAS und Wachstum | RCA und FRACAS wie V01; Zuverlässigkeitswachstum nach IEC 61014/61164 | K19 | erweitert |
| Teil VI Anwendung |  |  |  |
| 21 Durchgehende SoS-Fallstudie | Sechs Fehlerpfade über alle Zonen (Abschnitt 6) | K20 | neu zugeschnitten |
| Anhänge A–E | A Musterantworten · B Vorlagen (zusätzlich SoS-Steckbrief, Einsatzvertrag, Konfigurationsmatrix) · C Glossar DE/EN · D Formelsammlung erweitert · E Normen- und Quellenmatrix | A–D | erweitert |

# 4 Inhalte der neuen und stark geänderten Kapitel

## 4.1 Kapitel 3 – Lebenszyklen, Rollen und Verantwortungsgrenzen

- Jeder Konstituent hat einen eigenen Lebenszyklus mit eigenem Releasetakt; das SoS hat keinen gemeinsamen „Produktstand“ [E].

- Rollen werden über die drei Zonen beschrieben; die Abkürzung SDE aus V01 wird entweder als definierte Rolle eingeführt oder gestrichen.

- Betreiberrollen und Verantwortungsübergaben im medizinischen IT-Netz nach IEC 80001-1 [S11].

## 4.2 Kapitel 4 – Normativer und regulatorischer Rahmen

Das Kapitel ordnet jeder Norm ihren Bezug zur Zuverlässigkeit und die Kapitel zu, in denen sie wirksam wird. Abschnittsangaben sind vor Übernahme in der lizenzierten Fassung zu prüfen.

| Dokument | Bezug zur Zuverlässigkeit | Kapitel |
| --- | --- | --- |
| IEC 60601-1 [S07] | Vom Hersteller festzulegende erwartete Lebensdauer (Abschn. 4.4); wesentliche Leistungsmerkmale; mechanische Festigkeit (Abschn. 15.3) | 1, 8, 13, 18 |
| IEC 60601-1-2 [S08] | Elektromagnetische Störfestigkeit als Einwirkung im Einsatzprofil | 13, 17 |
| IEC 60601-2-54 [N21] | Besondere Festlegungen für Röntgeneinrichtungen zur Radiographie und Radioskopie | 4, 8 |
| ISO 14971 [N18] | Abgrenzung von Zuverlässigkeits- und Sicherheitsbewertung; Übergabe von FMEA-Ergebnissen | 1, 9 |
| IEC 62304 [N19] | Software-Lebenszyklus | 14 |
| IEC 62366-1 [S09] | Gebrauchstauglichkeit; Bedienhandlungen als Ursache in RCA | 9, 20 |
| IEC 81001-5-1 [S10] | Security im Software-Lebenszyklus; Security-Ereignisse als Ursache für Funktionsverlust | 14 |
| IEC 80001-1 [S11] | Risikomanagement für IT-Netze mit Medizinprodukten; Rollen Hersteller und Betreiber | 3, 6 |
| MDR (EU) 2017/745 Art. 83–86 [S12] | Überwachung nach dem Inverkehrbringen, Berichte, PSUR | 19 |
| Verordnung (EU) 2024/1689 Art. 15 [S22] | Genauigkeit und Robustheit von KI-Funktionen, sofern Hochrisiko-KI | 14 |
| IEC 60300-1, -3-4 [N02, N03] | Dependability-Management und Spezifikation von Anforderungen | 3, 8 |
| ISO/IEC/IEEE 15288, 21839–21841 [N04, S01–S03] | Lebenszyklusprozesse und SoS-Betrachtung | 2, 3, 7 |

## 4.3 Kapitel 6 – Schnittstellenverträge und Abhängigkeiten

V01 beschreibt Signal, Zeit und Zustand bereits gut. V02 formalisiert das als Annahme-Garantie-Vertrag [E]: Ein Konstituent garantiert eine Leistung G, solange die Annahme A über seine Umgebung gilt. Für jede Schnittstelle werden A und G, Gültigkeit und Auftragsbezug, degradierte Zustände und die Reaktion auf eine verletzte Annahme beschrieben. Eine Abhängigkeitsanalyse listet gemeinsam genutzte Ressourcen auch der Zone C (Netz, Zeitbasis, Strom, Klima) und übergibt sie an Kapitel 10.

## 4.4 Kapitel 7 – Konfigurationsraum

- Konfigurationsumschlag: Menge der freigegebenen Kombinationen von Versionen und Varianten aller Konstituenten. Eine Zuverlässigkeitsaussage gilt für diesen Umschlag [E].

- Kompatibilitätsmatrix als Pflichtartefakt; Auswahl der zu prüfenden Kombinationen durch kombinatorische Verfahren (paarweise Abdeckung) statt Vollprüfung.

- Rückfallebenen als Architekturmerkmal: definierter degradierter Betrieb statt Totalausfall, z. B. lokale Pufferung oder alternativer Übertragungsweg.

## 4.5 Kapitel 10 – Gemeinsame Ursachen und emergentes Verhalten

- Common-Cause-Modell mit β-Faktor als einfachster quantitativer Ansatz [S20]: Anteil β der Ausfallrate eines redundanten Elements wirkt auf alle Kanäle gleichzeitig.

- STPA (System-Theoretic Process Analysis) als Ergänzung zur FMEA für Steuerungs- und Sequenzfehler zwischen Konstituenten, bei denen kein Element defekt ist [S06].

λCCF = β · λ λunabh. = (1 − β) · λ

## 4.6 Kapitel 11 – Physics of Failure als Methode

Statt röntgenspezifischer Mechanismen enthält das Kapitel einen generischen Modellkatalog. Jedes Modell ist nur für den Mechanismus gültig, für den es kalibriert wurde; Parameter stammen aus Daten des Konstituenten, nicht aus dem Handbuch.

| Mechanismustyp | Modell | Beschleunigungsfaktor AF | Grenzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Thermisch aktiviert | Arrhenius | exp[(Ea/k)(1/Tuse − 1/Ttest)] | Gleicher Mechanismus; Unsicherheit von Ea |
| Temperatur und Feuchte | Peck | (RHtest/RHuse)n · Arrhenius-Term | Ohne Kondensation |
| Mehrere Stressoren | Eyring (verallgemeinert) | Arrhenius-Term · Term je weiterem Stressor | Viele Parameter, Daten nötig |
| Temperaturwechselermüdung | Coffin-Manson; Norris-Landzberg | (ΔTtest/ΔTuse)n; zusätzlich Frequenz- und Tmax-Term | Verweilzeit, Kriechen |
| Mechanische oder elektrische Last | Inverse Power Law (Wöhler/Basquin) | (Stest/Suse)n | Lastkollektiv, Miner-Annahme |

## 4.7 Kapitel 12 – Zuverlässigkeitsvorhersage und ihre Grenzen

- Verfahren: Bauteilzählung und Bauteilbelastung nach SN 29500 [S14] bzw. IEC 61709 [S13]; FIDES und MIL-HDBK-217F als Vergleich.

- Zweck: frühe Allokation, Variantenvergleich, Ersatzteilplanung – nicht Nachweis.

- Grenzen: Annahme konstanter Ausfallraten; systematische, Software-, Integrations- und Bedienursachen sind nicht erfasst. Im SoS beschreibt eine Vorhersage deshalb nur einen Teil der Ereignisse auf Fähigkeitsebene [E].

## 4.8 Kapitel 14 – Software, Updates und KI-Funktionen

- Update eines Konstituenten ist eine Änderung des SoS; Bewertung über den Konfigurationsumschlag (Kap. 7, 18).

- Software-Zuverlässigkeitswachstumsmodelle (z. B. Goel-Okumoto) als Option für Fehlerdaten aus Systemtest und Feld.

- KI-Funktionen: Ausfall als Unterschreiten einer festgelegten Leistungsmetrik; Leistungsdrift durch veränderte Eingangsdaten als eigener Mechanismus; Bezug zu Art. 15 der KI-Verordnung [S22].

## 4.9 Kapitel 16 – Nachweisplanung

V01 enthält nur den Nullausfallfall. V02 ergänzt die folgenden Verfahren; alle Zahlen sind didaktisch [L] und rechnerisch geprüft.

### Nachweis mit r zulässigen Ausfällen (Binomial, Clopper-Pearson) [S23]

RL = Beta⁻¹(α; n − r, r + 1)

Für R = 0,90 und 95 % Aussagewahrscheinlichkeit sind 29 Einheiten bei null, 46 bei einem und 61 bei zwei zulässigen Ausfällen nötig. Pläne mit zulässigen Ausfällen erhöhen die Nachweiserfolgswahrscheinlichkeit einer guten Population [Q10].

### Konstante Rate mit r Ausfällen (zeitbegrenzter Test)

λU = χ²(1 − α; 2r + 2) / (2 · Tges)

Für r = 0 reproduziert die Formel den V01-Wert 0,0002996 h⁻¹ bei 10.000 h; für r = 1 ergibt sich 0,000474 h⁻¹.

### Lebensdauerverhältnis nach Lipson bei bekanntem Weibull-Formparameter [S19]

n = ln(1 − PA) / (Lvβ · ln R(t)) Lv = tTest / tZiel

Lösung der V01-Übung „fünf Muster, R = 99 %, PA = 95 %“: Bei β = 2 muss jedes Muster das 7,7-Fache der Zielnutzung ohne Ausfall erreichen; bei β = 1,5 das 15,3-Fache, bei β = 3 das 3,9-Fache. Das Beispiel zeigt die starke Abhängigkeit von der Annahme über β und die Gefahr, durch verlängerte Prüfung andere Mechanismen zu aktivieren.

### Vorkenntnis

Bayessche Einbeziehung von Vorwissen aus Vorgängerprodukten nach Beyer und Lauster, mit Pflicht zur Begründung der Übertragbarkeit [S19, Q04]. Einführung des Begriffs Aussagewahrscheinlichkeit PA = 1 − α als deutsche Entsprechung von Confidence.

## 4.10 Kapitel 17 und 18 – SoS-Integration und Freigabe

- Mission-Thread-Tests: Prüfung der Fähigkeit von Auftrag bis Archivbestätigung statt Einzelfunktionen.

- Interoperabilität mit Zone C über standardisierte Profile (IHE Radiology, Scheduled Workflow) und Simulatoren für RIS und PACS [S21].

- Fehlerinjektion an Zone-C-Schnittstellen: Latenz, Paketverlust, nicht erreichbares Archiv, Zeitsprung; Prüfung der Rückfallebenen.

- Freigabe gilt je Konfigurationsumschlag; Änderungen fremder Konstituenten lösen eine Kompatibilitätsbewertung und verstärkte Feldbeobachtung aus.

## 4.11 Kapitel 19 und 20 – Reparierbare Systeme und Wachstum

Ein Röntgen-SoS ist reparierbar. Für Feldereignisse eignet sich die mittlere kumulierte Funktion (MCF) [S18]:

M̂(t) = Σ dj / rj (Summe über alle tj ≤ t)

dj ist die Zahl der Ereignisse zum Zeitpunkt tj, rj die Zahl der zu diesem Zeitpunkt beobachteten Systeme. Für Trends nach einem Release dient das Power-Law-NHPP (Crow-AMSAA) [S16, S17]:

E[N(t)] = λ · tβ β < 1: Zuverlässigkeitswachstum

Ergänzend: Laplace-Trendtest, Verknüpfung der Ereignisdefinitionen mit dem PMS-Prozess [S12], Programme für Zuverlässigkeitswachstum nach IEC 61014 [S15].

# 5 Methodische Lücken aus dem Review – Zuordnung

| Lücke in V01 | Geschlossen in V02-Kapitel |
| --- | --- |
| Zuverlässigkeitsvorhersage (SN 29500, IEC 61709) | 12 |
| Zuverlässigkeitswachstum (IEC 61014/61164, Crow-AMSAA) | 14, 20 |
| Reparierbare Systeme im Feld (MCF, NHPP) | 19 |
| Nachweis mit zulässigen Ausfällen (Clopper-Pearson, χ²) | 16 |
| Lipson und Vorkenntnis; Begriff Aussagewahrscheinlichkeit | 16, Anhang C |
| Beschleunigungsmodelle über Arrhenius hinaus | 11, Anhang D |
| Common Cause quantitativ; STPA | 10 |
| IEC 60601-1, 80001-1, 81001-5-1, MDR-PMS | 4 |
| Nicht zitierte Quellen Q02, Q05, N21 | Einbinden (N21 in Kap. 4) oder streichen |
| Abbildungen in den Kapiteln | Abschnitt 7.5 |

# 6 Durchgehende SoS-Fallstudie (Kapitel 21)

Die Fallstudie behält den V01-Fall als ersten Fehlerpfad und ergänzt fünf weitere, sodass jede Zone und jede Methodengruppe einmal durchlaufen wird. Alle Fälle sind erfunden [L].

| Pfad | Auslöser | Zone | Wirkung auf die Fähigkeit | Methodenkette (Kapitel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Veralteter Bereitschaftsstatus (aus V01) | A | Abbruch, Wiederholung | 6 → 9 → 17 → 19 |
| T2 | Detektor bei raumübergreifender Nutzung falschem Auftrag zugeordnet | A/B | Fehlende oder falsch zugeordnete Aufnahme | 6 → 10 (STPA) → 17 |
| T3 | Archiv vorübergehend nicht erreichbar | C | Degradiert: lokale Pufferung, Abschluss verzögert | 2 → 7 → 17 → 19 |
| T4 | Unabhängiges Update eines Konstituenten ändert Zeitverhalten | B/C | Sporadische Abbrüche nach Update | 7 → 14 → 18 |
| T5 | Spitzenlastprofil erhöht thermische Belastung eines Konstituenten | A/B | Schutzabschaltung, Nichtverfügbarkeit | 5 → 11 → 16 |
| T6 | Steigende Ereignisrate nach einem Release | alle | Trend auf Fähigkeitsebene | 19 → 20 |

T5 ist der einzige Pfad mit Physics of Failure und bleibt generisch: Der Konstituent wird über seinen Einsatzvertrag betrachtet, das Mechanismusmodell kommt aus dem Katalog in Kapitel 11.

# 7 Querschnittsregeln für V02

## 7.1 Quellen

- Jede normative oder quantitative Aussage trägt einen Quellenschlüssel am Satz, bei Normen mit Abschnitt.

- Aufgenommen werden nur eingesehene Quellen. Das Literaturverzeichnis erhält eine Statusspalte: „Volltext eingesehen“ oder „nur Katalogangabe“. Vermerke wie „Verlagsbeschreibung ausgewertet“ entfallen.

- Rangfolge: Norm und Rechtsakt > Lehrbuch > begutachteter Artikel > Hochschul- und Webmaterial.

- Tatsache, Lehrannahme und Einschätzung werden wie in diesem Dokument sichtbar gekennzeichnet.

## 7.2 Terminologie

Regel: deutscher Begriff im Fließtext; der englische Fachbegriff wird bei der Ersteinführung in Klammern genannt und erscheint im Glossar.

| Deutsch (Fließtext) | Englisch (Ersteinführung) | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Zuverlässigkeit | Reliability | V01 mischt beide, z. B. „Geforderte Reliability R0“ |
| Aussagewahrscheinlichkeit | Confidence Level | In der deutschen Fachliteratur üblich |
| Ausfallrate | Hazard Rate | Momentane bedingte Rate |
| Erfolgslaufprüfung | Success Run Test | In V01 nur in Anhang D |
| Nachweiserfolgswahrscheinlichkeit | Probability of Test Success | Nach [Q10] |
| Fähigkeit | Capability | Bezugsgröße auf SoS-Ebene |
| Konstituierendes System | Constituent System | Nach [S01] |
| Konfigurationsumschlag | Configuration Envelope | Festlegung dieses Vorschlags |
| Rückfallebene | Degraded Mode, Fallback | – |
| Erwartete Lebensdauer | Expected Service Life | Nach [S07] |
| Wesentliche Leistungsmerkmale | Essential Performance | Nach [S07] |

## 7.3 Stil

- Einschränkungen werden je Kapitel in einem Kasten „Grenzen der Methode“ gesammelt statt an jeden Absatz angehängt; die Wendung „nicht automatisch“ (20-mal in V01) höchstens einmal je Kapitel.

- Höchstens ein Alltagsbeispiel je Kapitel, gefolgt von mindestens einem SoS-Beispiel aus der Fallstudie.

- Kapitellänge zwei bis vier Seiten; Übungen und Musterantworten wie in V01.

## 7.4 Satz und Typografie

- Deutsche Anführungszeichen „…“ für zitierte Begriffe und Beispielsätze; in V01 fehlen sie durchgehend.

- Satzzeichen in Überschriften und Titeln erhalten: „Hardware, Software und Zusammenspiel“, „I/O“, „HALT, HASS und Degradation“, „ISO/IEC/IEEE“, „e-Handbook“.

- Durchkopplung mit Bindestrich: Supplier-Evidenz, FMEA-Sicht, FMEA-Ausschnitt; Formelzeichen kursiv; Einheiten mit Leerzeichen.

- Leftover aus dem Prompt entfernen (SDE-Satz in V01 Kap. 2); Glossar um die Begriffe aus 7.2 sowie Kaplan-Meier, Maximum Likelihood, Verfügbarkeit, Robustheit, Common Cause, Verifikation, Validierung, Qualifikation und Digital Twin ergänzen.

## 7.5 Abbildungen

| Kapitel | Abbildung |
| --- | --- |
| 2 | SoS-Ebenenmodell mit Zonen (Bild 1 dieses Dokuments) |
| 5 | Mission Thread als Sequenzdiagramm mit Zeitbezug |
| 7 | Konfigurationsumschlag als Kompatibilitätsmatrix |
| 10 | Fehlerbaum und RBD am selben Beispiel, mit gemeinsamer Ursache |
| 15 | Badewannenkurve als Denkmodell; Weibull-Wahrscheinlichkeitsplot mit zensierten Daten |
| 16 | Betriebskennlinie bzw. Nachweiserfolgswahrscheinlichkeit; erforderliche Musterzahl über Lv nach Lipson für mehrere β |
| 19, 20 | MCF-Plot zweier Kohorten; Crow-AMSAA-Plot vor und nach Maßnahme |

# 8 Abgrenzung und Überarbeitungsauftrag

## 8.1 Bewusst nicht enthalten

- Komponentenspezifische Ausfallmechanismen einzelner Konstituenten; Verweis auf deren eigene Fachdokumentation und Einsatzverträge.

- Produktspezifische Zielwerte, Prüfschärfen und Freigabekriterien.

- Verbindliche Organisationsstruktur; das Handbuch beschreibt Übergaben, nicht Abteilungen.

## 8.2 Auftrag für die Überarbeitung

Der folgende Auftrag kann unverändert an das erstellende Werkzeug übergeben werden:

1. Baue V01 nach der Gliederung in Abschnitt 3 dieses Gegenvorschlags um. Übernimm V01-Text, wo der Status „übernommen“ oder „erweitert“ lautet, und kennzeichne neue Abschnitte. 2. Führe in Kapitel 2 die SoS-Leitidee nach Abschnitt 2 ein und beziehe alle Folgekapitel auf Fähigkeit, Zonen und Konfigurationsumschlag. 3. Ergänze die Inhalte nach Abschnitt 4 einschließlich der Formeln und Zahlenbeispiele; rechne jedes Beispiel nach und dokumentiere das Ergebnis. 4. Ersetze die Fallstudie durch die sechs Pfade aus Abschnitt 6. 5. Wende die Regeln aus Abschnitt 7 auf das gesamte Dokument an; zitiere nur Quellen, deren Volltext eingesehen wurde, und markiere andere als „nur Katalogangabe“. 6. Füge keine komponentenspezifischen Ausfallmechanismen ein (Abschnitt 8.1). 7. Liefere ein Änderungsprotokoll je Kapitel: übernommen, geändert, neu, gestrichen.

# 9 Quellen zum Gegenvorschlag

Status: W Existenz und Ausgabe per Webrecherche am 9. Oktober 2026 geprüft; K aus Fachkenntnis, Ausgabe vor Verwendung prüfen. Bestehende V01-Quellen (Q, N) werden weitergeführt.

| Schlüssel | Quelle | Status |
| --- | --- | --- |
| S01 | ISO/IEC/IEEE 21839:2019 Systems and software engineering – System of systems (SoS) considerations in life cycle stages of a system | K |
| S02 | ISO/IEC/IEEE 21840:2019 Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS) | K |
| S03 | ISO/IEC/IEEE 21841:2019 Taxonomy of systems of systems | W |
| S04 | Maier, M. W.: Architecting Principles for Systems-of-Systems. Systems Engineering 1(4), 1998, S. 267–284 | K |
| S05 | INCOSE Systems Engineering Handbook, 5. Aufl., Wiley 2023 | K |
| S06 | Leveson, N. G.; Thomas, J. P.: STPA Handbook, 2018 | K |
| S07 | IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 Medical electrical equipment – General requirements for basic safety and essential performance | K |
| S08 | IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 Electromagnetic disturbances | K |
| S09 | IEC 62366-1:2015+A1:2020 Application of usability engineering to medical devices | K |
| S10 | IEC 81001-5-1:2021 Health software and health IT systems safety, effectiveness and security – Security | K |
| S11 | IEC 80001-1:2021 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices | W |
| S12 | Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR), Art. 83–86 | K |
| S13 | IEC 61709:2017 Electric components – Reliability – Reference conditions for failure rates and stress models for conversion | W |
| S14 | Siemens-Norm SN 29500 Ausfallraten Bauelemente (Teile 1 ff.; gültige Ausgabe intern prüfen) | K |
| S15 | IEC 61014:2003 Programmes for reliability growth | K |
| S16 | IEC 61164:2004 Reliability growth – Statistical test and estimation methods | W |
| S17 | MIL-HDBK-189C:2011 Reliability Growth Management | K |
| S18 | Nelson, W. B.: Recurrent Events Data Analysis for Product Repairs, Disease Recurrences, and Other Applications. ASA-SIAM, 2003 | K |
| S19 | Bertsche, B.; Lechner, G.: Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau. 3. Aufl., Springer, 2004 (Lipson, Vorkenntnis nach Beyer/Lauster) | K |
| S20 | IEC 61508-6:2010, Anhang D – β-Faktor-Methode für Ausfälle gemeinsamer Ursache | K |
| S21 | IHE Radiology Technical Framework, Profil Scheduled Workflow | K |
| S22 | Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 15 | K |
| S23 | Clopper, C. J.; Pearson, E. S.: The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial. Biometrika 26(4), 1934, S. 404–413 | K |